台式肺功能仪技术参数

一、主要技术规格

- 主机与显示器支持无线连接；可移动台式推车，配置定标筒，标配黑白打印机。

- 流量测量范围：0～16L/s，测量误差：±5%或±0.17L/s（取较大值）；

- 容量测量范围：0～10L，测量准确性：±3%或±0.05L；

- 内置温湿度及大气压传感器，可自动获取环境参数；

- PEF（流量）测量性能，测量范围：0～16L/s；测量误差：读数的±5%或±0.17L/s，两者取较大值；

- FVC（容量）测量性能，测量范围：0L～10L；准确性：±3%或±0.05L；

二、软件功能

- 支持FVC用力肺活量、VC静态肺活量、MVV最大自主通气量、MV静息流量四项检测，输出不少于70个临床参数；

- VC静态肺活量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数VC、IC、VT、VC/H、ERV、VCin、IRV、VCex、RR、MV；

- MV静息流量检测：容积-时间测量曲线，测量参数MV、TV、BR、RR、VR；

- MVV最大自主通气量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数MVV、VT、MVV%RR、BSA、AVI、MVV/BSA；

- 支持支气管舒张试验，可对比用药前后参数并显示变化率，输出ATS标准化报告；

- 具备容量校准、过程实时质控及结果质控功能，符合《肺功能检查指南》要求

- 呼吸检测可自动转化为BTPS模式，且ATP、BTPS模式均可设置；

- 数据备份还原：可通过U盘进行数据备份还原功能；

- 档案管理：支持档案的筛选、备份、恢复、删除、打印操作；

- 报告单：完成检测后可通过至少2个出厂报告单模板呈现检测结果；用户可自定义报告单模板

三、产品质量

- 产品使用期限不低于8年，支持软件在线升级。

注：1、要求2026年2月1日以后产品，报价分产品报价和耗材报价。

2、数量1台