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一、主要技术规格
1. 主机与显示器支持无线连接；可移动台式推车，配置定标筒，标配黑白打印机。
2. 流量测量范围：0～16L/s，测量误差：±5%或±0.17L/s（取较大值）；
3. 容量测量范围：0～10L，测量准确性：±3%或±0.05L；
4. 内置温湿度及大气压传感器，可自动获取环境参数；
5. PEF（流量）测量性能，测量范围：0～16L/s；测量误差：读数的±5%或±0.17L/s，两者取较大值；
6. FVC（容量）测量性能，测量范围：0L～10L；准确性：±3%或±0.05L；
二、软件功能
1. 支持FVC用力肺活量、VC静态肺活量、MVV最大自主通气量、MV静息流量四项检测，输出不少于70个临床参数；
2. VC静态肺活量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数VC、IC、VT、VC/H、ERV、VCin、IRV、VCex、RR、MV；
3. MV静息流量检测：容积-时间测量曲线，测量参数MV、TV、BR、RR、VR；
4. MVV最大自主通气量检测：容积-时间测量曲线，QC检查，测量参数MVV、VT、MVV%RR、BSA、AVI、MVV/BSA；
5. 支持支气管舒张试验，可对比用药前后参数并显示变化率，输出ATS标准化报告；
6. 具备容量校准、过程实时质控及结果质控功能，符合《肺功能检查指南》要求
7. 呼吸检测可自动转化为BTPS模式，且ATP、BTPS模式均可设置；
8. 数据备份还原：可通过U盘进行数据备份还原功能；
9. 档案管理：支持档案的筛选、备份、恢复、删除、打印操作；
10. 报告单：完成检测后可通过至少2个出厂报告单模板呈现检测结果；用户可自定义报告单模板
三、产品质量
产品使用期限不低于8年，支持软件在线升级。
注：1、要求2026年2月1日以后产品，报价分产品报价和耗材报价。
2、数量1台

