






灭菌器技术参数
产品技术参数
	序号
	项目
	参数

	1
	产品尺寸(mm)
	≤865*536*506mm

	2
	内径尺寸(mm)
	≤319mm*620mm

	3
	容    积
	≥45L

	4
	最少供水量
	≥1.3L

	5
	设计压力（Mpa）
	-0.1/0.3Mpa

	6
	设计温度（℃）
	≤144℃

	7
	压力显示精度（KPa）
	1KPa

	8
	温度显示精度（℃）
	0.1℃

	9
	熔丝管规格
	F20A L250V

	10
	电源额定值
	AC220V/50Hz

	11
	输入功率（VA）
	≤3300VA

	12
	环境温度（℃）
	+5℃-40℃

	13
	相对湿度范围
	≤85％

	14
	净    重
	≤115Kg

	15
	最大满负载总重量
	≤115Kg

	16
	灭菌器类型
	B

	17
	
	






配置要求
	序号
	

	1
	全自动电动门，操作简便

	2
	触摸显示屏，或LED屏按键控制操作

	3
	配备蒸汽发生器系统，高效蒸汽率

	4
	采用水循环真空泵，抽真空更彻底

	5
	敞开式水箱可消毒清洗，采用ABS阻燃材料，更加安全

	6
	蒸汽发生器清洗程序，自动清洗机器内管路，避免堵塞

	7
	智能控制，故障自检，进口传感器，精确控制

	8
	B＆D测试，真空测试，方便检测机器性能

	9
	干燥时间可根据用户需要调节

	10
	可根据需求设定日期、时间

	11
	储水箱缺水提示，无须为水箱缺水担忧

	12
	水质传感器检测蒸馏水水质，减少机器故障率

	13
	设置有安全阀，确保机器在紧急情况下安全释放锅内压力

	14
	双重门锁保护，配有电子压力开关，在锅内压力未将至0时，机器无法打开，多重安全保护，可有效保护消毒器械人员的安全。

	15
	灭菌器水平可通过可调脚垫调整。

	16
	配备打印机 标配内置USB模块记录灭菌过程

		17
	配备蒸馏水机和灭菌袋封口机


[bookmark: _GoBack]注：出具相关的压力容器证书材料等。



不锈钢手工清洗槽技术参数
1、 手工清洗槽
1、 尺寸：2390*500*800/1280*500*800±50mm
2、 材质：304不锈钢
3、 布局：两个手工清洗槽和一个沥水台。（根据现场布局定制）
4、 数量：两台

2、 医用超声波清洗机
1、清洗槽容积：≥15L
2、清洗槽尺寸：≥300*300*150
3、材质：304不锈钢
4、工作频率：40HZ。
5、数量：1台

3、 医用煮沸消毒器
1、 清洗槽容积≥13L
2、 清洗槽尺寸：≥300*240*188
3、 材质：304不锈钢
4、 工作温度：20~95℃
5、 数量：1台
4、 纯水机
1、 产水量≥10L/H
2、 纯水电导率≤15US/cm
3、 数量：1台

5、 干燥箱
1、 干燥箱容积：≥70L
2、 干燥箱尺寸：≥450*350*450
3、 内胆材质：304不锈钢（带鼓风）
4、 工作温度：50~300℃
5、数量：1台

6、 高压水枪
1、 材质：304不锈钢
2、 配件：带8个喷头
3、 数量：1把

7、 高压气枪
1、 材质：304不锈钢
2、 数量：1把




配置要求

	序号
	名称
	型号
	数量
	材质

	1
	手工清洗槽
	≥2390*500*800
	1
	304不锈钢

	2
	手工清洗槽
	≥1280*500*800
	1
	304不锈钢

	3
	超声波清洗机
	≥15L
	1
	

	4
	煮沸消毒器
	≥13L
	1
	

	5
	纯水机
	≥10L/H
	1
	

	6
	干燥箱
	
	1
	不锈钢内胆

	7
	高压水枪
	304不绣钢
	1
	配8个喷头

	8
	高压气枪
	304不绣钢
	1
	





