灭菌器技术参数

产品技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品尺寸(mm) | ≤865*536*506mm |
| 2 | 内径尺寸(mm) | ≤319mm*620mm |
| 3 | 容 积 | ≥45L |
| 4 | 最少供水量 | ≥1.3L |
| 5 | 设计压力（Mpa） | -0.1/0.3Mpa |
| 6 | 设计温度（℃） | ≤144℃ |
| 7 | 压力显示精度（KPa） | 1KPa |
| 8 | 温度显示精度（℃） | 0.1℃ |
| 9 | 熔丝管规格 | F20A L250V |
| 10 | 电源额定值 | AC220V/50Hz |
| 11 | 输入功率（VA） | ≤3300VA |
| 12 | 环境温度（℃） | +5℃-40℃ |
| 13 | 相对湿度范围 | ≤85％ |
| 14 | 净 重 | ≤115Kg |
| 15 | 最大满负载总重量 | ≤115Kg |
| 16 | 灭菌器类型 | B |
| 17 |  |  |

- 配置要求

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 1 | 全自动电动门，操作简便 |
| 2 | 触摸显示屏，或LED屏按键控制操作 |
| 3 | 配备蒸汽发生器系统，高效蒸汽率 |
| 4 | 采用水循环真空泵，抽真空更彻底 |
| 5 | 敞开式水箱可消毒清洗，采用ABS阻燃材料，更加安全 |
| 6 | 蒸汽发生器清洗程序，自动清洗机器内管路，避免堵塞 |
| 7 | 智能控制，故障自检，进口传感器，精确控制 |
| 8 | B＆D测试，真空测试，方便检测机器性能 |
| 9 | 干燥时间可根据用户需要调节 |
| 10 | 可根据需求设定日期、时间 |
| 11 | 储水箱缺水提示，无须为水箱缺水担忧 |
| 12 | 水质传感器检测蒸馏水水质，减少机器故障率 |
| 13 | 设置有安全阀，确保机器在紧急情况下安全释放锅内压力 |
| 14 | 双重门锁保护，配有电子压力开关，在锅内压力未将至0时，机器无法打开，多重安全保护，可有效保护消毒器械人员的安全。 |
| 15 | 灭菌器水平可通过可调脚垫调整。 |
| 16 | 配备打印机 标配内置USB模块记录灭菌过程 |
| 17 | 配备蒸馏水机和灭菌袋封口机 |

注：出具相关的压力容器证书材料等。

不锈钢手工清洗槽技术参数

- 手工清洗槽

- 尺寸：2390*500*800/1280*500*800±50mm

- 材质：304不锈钢

- 布局：两个手工清洗槽和一个沥水台。（根据现场布局定制）

- 数量：两台

- 医用超声波清洗机

- 1、清洗槽容积：≥15L

- 2、清洗槽尺寸：≥300*300*150

- 3、材质：304不锈钢

- 4、工作频率：40HZ。

- 5、数量：1台

- 医用煮沸消毒器

- 清洗槽容积≥13L

- 清洗槽尺寸：≥300*240*188

- 材质：304不锈钢

- 工作温度：20~95℃

- 数量：1台

- 纯水机

- 产水量≥10L/H

- 纯水电导率≤15US/cm

- 数量：1台

- 干燥箱

- 干燥箱容积：≥70L

- 干燥箱尺寸：≥450*350*450

- 内胆材质：304不锈钢（带鼓风）

- 工作温度：50~300℃

- 5、数量：1台

- 高压水枪

- 材质：304不锈钢

- 配件：带8个喷头

- 数量：1把

- 高压气枪

- 材质：304不锈钢

- 数量：1把

- 配置要求

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手工清洗槽 | ≥2390*500*800 | 1 | 304不锈钢 |
| 2 | 手工清洗槽 | ≥1280*500*800 | 1 | 304不锈钢 |
| 3 | 超声波清洗机 | ≥15L | 1 |  |
| 4 | 煮沸消毒器 | ≥13L | 1 |  |
| 5 | 纯水机 | ≥10L/H | 1 |  |
| 6 | 干燥箱 |  | 1 | 不锈钢内胆 |
| 7 | 高压水枪 | 304不绣钢 | 1 | 配8个喷头 |
| 8 | 高压气枪 | 304不绣钢 | 1 |  |